电热干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。微电脑智能化双目控温系统具有控温保护，准确、可靠。工作温度任意设定，并具有偏差报警功能，进风口开关自如，热风循。

保养首册一

1. 使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时，必须将电源插座接地线按规定进行接地。

2. 在通电使用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗，检修时应将电源切断。

3. 电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在高温或潮湿的地方，防止橡胶老化以致漏电。

4. 放置箱内物品切勿过挤，必须留出空气自然对流的空间，使潮湿空气能在风顶上加速逸出。

5. 应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再使用，并应经常用清洁布擦净，使之接触良好（注意必须切断电源）。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。

6. 在无防爆装置的干燥箱内，请勿放入易燃物品。

7. 每次用完后，须将电源全部切断，经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。

保养首册二

1.易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内，以免引起爆炸。

2.样品搁板平均负荷不应超过15kg。

3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品，以免影响热量交换。

4.使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。

5.加热指示灯不亮，原因一般有三：①灯泡坏了；②灯泡接触不良；③加热系统出故障。

电热干燥箱的保养与维护：6.打开加热开关，不加热。原因一般有四：①镍铬丝断路；②开关与线路脱焊；③控温旋钮指在零位（旋动控温旋钮至指定温度刻度）；④继电器损坏。

7.温度控制失灵，原因一般有三：①感温探头损坏（更换热敏电阻）；②继电器损坏；③控温系统其他部件故障（用万用电表测出故障所在，据情修理）。

保养首册三

1．使用该仪器须有专人负责，设备使用完毕应切断外来电源，免除意外事故发生。

2．工作室内放置试品时，不能太密，以免影响工作室内气流的正常流动，每个物品之间须有10～20mm间隙，而且对称放置，每层搁板上的物品放置要交错，最底层搁板的距离与工作室底部必须有大于100mm的距离。

3．在设备周围应留一定的空间，便于设备散热及操作和维护。

4．防止尖、锐物划伤设备。

5．请勿随意拆装电器元件及设备的另（部）件，以免损坏电气控制线路，造成设备的人为故障而影响其性能。

6．贮存、使用设备时，周围无易燃、易爆及腐蚀性物质。

4．不准将易燃、易爆及挥发物品放入本设备中进行干燥处理。

8．使用设备前请认真阅读本“产品使用说明书”后，再进行各项操作